VENTİLATÖR UYUMLU MESH SONİC NEBULİZATÖR CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Tedavi bir zaman kontrolörü ile sürekli, aralıklı (5,10,15 dk) ve tetik modu özelliği ile uygulanabilir olmalıdır.

- İlaç kabının özel eğimli tasarımı sayesinde haznede hiç ilaç kalmadan tedavi verilebilmelidir.

- Yenidoğan, pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanılabilmelidir.

- Verimli tedavi için ilacı hızla küçük aerosol damlacıklarına ayıran Mesh Sonic teknolojiyi kullanmalıdır.

- Oluşturduğu ince aerosol partikülleri 2-3 μm aralığında olmalıdır.

- Hazne içerisine ilacın rahatça konulabilmesi için hem enjektör ucu için adaptörü hemde kapağın tamamen açılmasını sağlayan vida kapak sistemi olmalıdır.

- Hazne ağırlığı pediatrik için 23 g yetişkin için 30 g olmalıdır.

- Devreye takılı durumda iken hazneye ilaç ilavesi sorunsuz olarak yapılabilmelidir.

- Hazneye ilaç konulduktan sonra zaman ayarı ya da sürekli mod seçiminden sonra herhangi bir ayara ihtiyaç duyulmamalıdır.

- Her türlü mekanik ventilasyon devresi için uyumlu olmalıdır.

- Akut ve sub-akut bakım için uygun olmalıdır; devre sistemleri ve mekanik vantilatörler ile kolayca bağlana bilmelidir.

- Yüksek akış oksijen tedavi cihazları ile uyumlu olmalıdır.

- Pediatrik hastalarda dakikada 0,5 ml yetişkin hastalarda dakikada 0,7 ml ye kadar ilaç salınımı yapabilmelidir.

- Hem yetişkin hem pediatrik ilaç haznesi kapasitesi en az 8 ml kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 150 gramı geçmemelidir.

- Güç tüketimi 2 W dan daha küçük olmalıdır ve hiçbir şekilde gürültü çıkarmamalıdır.